УДК 543.712:677.11.051.15

ЕМКОСТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ ЛЬНОТРЕСТЫ В ПОТОКЕ

В.Г. Дроздов, Е.В. Маина

Статья посвящена поиску технически и экономически оптимального решения задачи поточного измерения влажности льносырья с представлением конструкции реализующего ее устройства.

Льнотреста, влажность, емкостный датчик.

В настоящее время на промышленных предприятиях в зависимости от конкретной отрасли специализации используются влагомеры различных конструкций, реализующие тот или иной метод измерения влажности. Наибольшее практическое распространение в производственных измерениях влажности сыпучих и пористых материалов имеют кондуктометрические и диэлькометрические (емкостные) методы измерения. Принудительное уплотнение сыпучего материала в междуэлектродном пространстве уменьшает влияние не только размеров частиц, но и состояния их поверхности, уменьшает и делает более стабильными контактные сопротивления между отдельными фрагментами материала и между электродами и материалом.

Для контроля влажности текстильных материалов в ходе технологических процессов применяются практически все известные методы определения влаги. Однако промышленное производство серийных приборов ограничено кондуктометрическими, емкостными и оптическими влагомерами. Обилие методов объясняется сложностью задачи: прямое измерение влажности дает высокую точность, но требует специальной подготовки пробы, поэтому применяется только в лабораторных условиях. Косвенные методы измерения обеспечивают непрерывный оперативный контроль, но осложнены многими возмущающими воздействиями (температурой, скоростью, структурой ткани, составом волокна, нанесенными пропитками, изменением параметров окружающей среды и т.д.), что снижает точность. Для контроля влажности текстильных материалов в ходе технологического процесса к влагомерам предъявляются следующие требования: точность измерений, стабильность и хорошая воспроизводимость показаний прибора в производственных условиях, простота реализации, относительно недорогое оборудование, используемое для создания системы измерения. Всем этим условиям удовлетворяют кондуктометрический и емкостный методы измерения влажности. Внедрение системы измерения влажности льносырья на базе одного из этих методов позволит увеличить выпуск длинного волокна и повысить его качество.

Кондуктометрические и емкостные устройства являются более приемлемыми по параметру стоимости: так, поточные влагомеры имеют цену в 4–10 раз меньшую, чем СВЧ и ИК аналоги.

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики кондуктометрических и емкостных датчиков различной конструкции, полученные специалистами [1].

Таблица 1

Характеристики датчиков

| Активный материал | Термореактивный полимер | Термореактивный пластик | Термореактивный пластик | Однородный термопластик | Однородная триокись алюминия | Хлорид литиевая пленка | Испарительный психрометр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подложка | Керамическая или кремниевая | Керамическая, кремниевая или стеклянная | Полистирол или майлар | Нет | Нет | Керамическая | Нет |
| Изменяющийся параметр | Емкость | Емкость | Емкость | Сопротивление | Сопротивление | Проводимость | Температура |
| Измеряемый параметр | % RH | % RH | % RH | % RH | % RH | % RH | Температура влажной и сухой колбы |
| Диапазон измерения, % RH | 0…100 | 0…100 | 0…100 | 20…100 | 2…90 | 15…<100 | 20…100 |
| Точность, % | ±1,0…±5,0 | ±3,0…±5,0 | ±3,0…±5,0 | ±3,0…±10,0 | ±1,0…±5,0 | ±5,0 | 3,0…4,0 |
| Взаимозаменяемость | ±2,0…±10,0 % RH | ±3,0…±20,0% RH | ±2,0…±20,0% RH | ±5,0…±25,0% RH | Плохая | ±30…±10,0% RH | Отличная |
| Гистерезис | < 1,0…3,0 % | 2,0…5,0% | 2,0…5,0% | 3,0…6,0% | < 2% | Очень высокий | Высокий |
| Линейность | ±1,0% | ±1,0% | ±2,0% | Плохая | Плохая | Очень плохая | Плохая |
| Время отклика | 15,0…60,0 с | 15,0…90,0 с | 15,0…90,0 с | 2,0…5,0 мин | 3,0…5,0 мин | 3,0…5,0 мин | 2,0…5,0 мин |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40…+185 | -30…+190 | -25…+100 | +10…+40 | -10…+75 | - | 0…+100 |
| Температурный эффект, %RH/°C | -0,0022 | 0,3 | < 0,3 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | < 0,5 |
| Долговременная стабильность | ±1,0 %RH/5лет | ±1,0 %RH/1год | ±1,0 %RH/1год | ±3,0 %RH/1год | >1,0 %RH/1год | >1,0 %RH/1год | ±0,1 %RH/1год |
| Стойкость к загрязнению | Отличная | Хорошая | Очень хорошая | Очень хорошая | Очень хорошая | Очень хорошая | Очень хорошая |
| Стойкость к конденсату | Отличная | Очень хорошая | Хорошая | Очень хорошая | Очень хорошая | Очень хорошая | Очень хорошая |

Анализ таблицы 1 показал, что из представленных вариантов для измерения влажности самым оптимальным по совокупности параметров является емкостный. Он обеспечивает широкий диапазон измерений, высокую надежность и низкую стоимость при использовании микроэлектронной технологии. Последняя позволяет производить емкости планарного типа тонкопленочным методом. Благодаря этому можем иметь миниатюрные габариты чувствительного элемента, возможность имплементации на кристалле специализированной интегральной схемы обработки сигнала. Технологичность и высокий выход годных кристаллов обеспечивают малую стоимость продукции данного типа. Однако следует отметить, что все предлагаемые серийные емкостные датчики обладают значительным временем установления (от 15 до 60 с), что затрудняет их использование в разрабатываемой системе автоматизации. Для дальнейшей разработки конструкции был произведен анализ ряда патентных решений конструкции датчика влажности. В результате сравнительного анализа в качестве прототипа нашей разработки был выбран датчик влажности [2], реализующий емкостный метод измерения влажности сыпучих материалов в потоке, содержащий ленточные электроды, размещенные на равных расстояниях один от другого под плоской изолирующей подложкой. При этом электроды подключены к измерительной схеме, а подложка установлена одним концом на колесах, второй конец подложки снабжен дугообразным обтекателем и свободно подвешен над потоком материала с возможностью регулирования высоты подвески, а на внешней стороне обтекателя жестко закреплен переключатель с подвижной лопастью, через который электроды подключены к измерительной схеме (рис. 1).

Рис. 1. Емкостный датчик

Емкостный датчик содержит ленточные электроды 1–3, размещенные на равных расстояниях друг от друга под плоской изолирующей подложкой 4. Электроды 1–3 подключены к измерительной схеме 5, а подложка одним концом установлена на колесах 6 и 7, контактирующих с транспортерной лентой 8 или потоком материала. Электроды 1–3 подключены к измерительной схеме 5 через переключатель 10 с подвижной лопастью 11. Второй конец подложки 4 снабжен дугообразным обтекателем 12, содержащим в верхней части шарниры 13 и 14. Шарнир 14 связан с механизмом 15 регулирования высоты подвески второго конца подложки 4 над потоком материала. Механизм 15 может быть выполнен, например, рычажным. Выключатель 10 жестко закреплен на внешней стороне обтекателя 12 и обращен своей подвижной лопастью 11 навстречу перемещающемуся потоку материала. Емкостный датчик работает следующим образом: перед измерением влажности устанавливают требуемый уровень срабатывания переключателя 10 (для этого при помощи механизма 15 изменяют угол наклона подложки 4 с электродами 1– 3 относительно плоскости транспортерной ленты 8 в зависимости от оптимальной высоты насыпки материала); при движении транспортерной ленты 8 с материалом заданного уровня насыпки обтекатель 12 датчика взаимодействует с перемещающимся потоком, при этом на подвижную лопасть 11 переключателя 10, размещенного на внешней стороне обтекателя 12, воздействуют частицы материала с силой, пропорциональной скорости движения транспортерной ленты 8. В результате этого переключатель 10 подключает электроды 1–3 к измерительной схеме 5; колеса 6 и 7 при этом осуществляют принудительное уплотнение материала 9 под рабочей поверхностью датчика. В том случае, когда материал на ленте 8 отсутствует либо его уровень насыпки не соответствует заданному, переключатель 10 находится в отключенном состоянии, а электроды 1–3 не связаны с измерительной схемой 5, и выходной сигнал отсутствует. Колеса 6 и 7 при этом обеспечивают свободное перемещение датчика по транспортерной ленте 8.

Для детальной технической реализации поставленной задачи нами предлагается следующая схема измерения влажности льнотресты, основанная на использовании генератора синусоидальных колебаний, делителя и выпрямителя с развязывающим повторителем (рис. 2).

Схема генератора собрана на универсальной микросхеме фирмы «Maxim» MAX038 (DA1). Эта микросхема предназначена для генерации колебаний, в данном случае синусоидальных. Она включена по одной и стандартных схем. Для задания частоты служат два элемента R1 и C4. Частота связана со значениями R1 и C4 через зависимость 
f = 5/(R1·C4). При указанных номиналах частота регулируется в диапазоне от 500 кГц до 
5 МГц при помощи R1.

Синусоидальный сигнал с выхода генератора подается на делитель, образованный резистором R3 и датчиком-конденсатором, подключаемым к разъему XS1. Сигнал с нижнего плеча делителя (с датчика) выпрямляется мостом VD1–VD4 и подается на R8 (данный резистор обеспечивает надежную работу моста). С резистора R8 выпрямленный сигнал подается на усилитель на базе DA2. Данный усилитель служит для точного повторения выпрямленного сигнала без усиления, но с развязыванием его от общего провода. Развязка необходима для правильной работы моста.

Выпрямленный и развязанный сигнал датчика подается на фильтр R9C5. На выходе

фильтра образуется постоянное положительное напряжение, величина которого связана с амплитудой синусоидального сигнала на датчике, которая, в свою очередь, зависит от его емкости. Данный сигнал подается на измеритель E14-140 фирмы «Л-Кард» через разъем XS2.

Рис. 2. Схема измерения влажности льнотресты

Данное конструктивное решение будет вполне соответствовать техническим требованиям к измерительному звену системы автоматического управления процессом получения льноволокна в функции влажности входящей льнотресты. Реализация предлагаемого метода измерения влажности льнотресты была осуществлена в лабораторных условиях и показала возможность контроля влажности с необходимой точностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 	Официальный сайт Корпорации Honeywell International [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www51.honeywell.com/ru.

2. 	Емкостный датчик для измерения влажности сыпучих материалов в потоке / Р. З. Икрамов, 
А. Халиков : А.С. – №1002933 ; Бюл. №9 от 07.03.83.

The article is devoted to searching of technical and economical optimal decision of stream measurement task of raw flax humidity with construction exhibition of its realization unit.

Words: bast fibres, humidity, capacitive pickup.

V.G. Drozdov, Е.V. Maina

CAPACITOMETER OF BAST FIBRE HUMIDITY IN STREAM